技术要求

- 正置偏光显微镜；

- 编码级设计；

- 观察方式：支持明场、暗场、偏光观察方式；

- 模块化设计，支持后期升级定向暗场等观察方式；

- 万能反射用导光臂，预留荧光升级端口；

- 光源，透反射均为长寿命LED光源；

- 支持锥光镜检和正像镜检；

- 高精度检偏镜，可旋转角度360°，最小读取刻度0.1°；

- 物镜转换器：5孔明暗场物镜转盘，其中两孔带对中调节；

- 三颗同品牌原装半复消色差明暗场物镜；

- 10倍物镜，N.A不小于0.30，工作距离不小于6.5mm；

- 20倍物镜，N.A不小于 0.40，工作距离不小于12.0mm；

- 50倍物镜，N.A不小于0.50，工作距离不小于10.6mm；

- 目镜：两颗10x目镜，视场数不小于22，其中一颗带屈光度调节功能；

- 支持孔径光阑和视场光阑标志指示，引导用户根据观察方法及使用物镜进行正确设置；

- 机架带对焦刻度尺，方便用户快速对焦；

- 最大样品高度不小于25mm；

- 偏光专用旋转载物台，可以从任意位置以45度锁定；

- 偏光专用聚光镜。

其他要求

- 货期：不大于四个月；

- 质保期：不少于一年；

- 提供详细的培训计划，培训次数不少于两次，人数不少于两人；

- 售后人员需具备相关资质，并提供专项联系人，可提供专业的技术咨询和支持；

- 投标人需有不低于投标设备功能的样机或者配备不低于投标设备功能显微镜的实验室，如设备损坏，短期无法维修可提供样机使用，或者至投标人实验室进行测试，直至设备维修完好。