
多逆变器下电压控制管理系统技术要求

1系统概述
   本系统由隔离调压单元、线路模拟单元、可调负载单元、新能源光伏管理单元、无线传输管理单元以及控制软件组成。具体框图如下：

[image: image1.jpg]R/ R

HER/ R

L

L

14 B BEL A

N

HER/ AR

L

PELN R ]

N

VANOS-OQREFR N

14 B3 BELAE

VAY0S-2090L 3B S

2 BHAE

REL:EN 2R )

N

G

REL::N:F <)

G

R/ HRE

HER/ R

HER/HBRE





注：

系统内电压表和电流表均需具备485通讯功能，能与自动化学科楼127实验室内微电网控制系统无缝对接。

2 系统参数
2.1 隔离调压单元

● 隔离变压器变比1:1，精度±1

● 容量为50KVA

● 输入电压：220V； 

● 输出电压：0-300V可调；

● 输出电流96A；

● 频率：50/60HZ；

● 空载电流：3.5%；

● 阻抗电压：4%；

● 绝缘等级: F级；

● 温升:  100K（材料耐温155℃）

● 噪音 ＜55dB(一米内） 

● 耐压强度 ：3000V /10mA  一分钟无击穿；

● 绝缘电阻 ：＞150MΩ；

● 冷却方式：风冷；

● 环境温度：- 40℃～+ 55℃；

● 存储温度：- 40℃～+ 80℃；

● 相对湿度：≤95%；

· 海拔高度：＜3000米；

· 进出现线方式：按客户要求（常规两侧）；

· 硅钢片：采用宝钢优质晶粒无取向硅钢片，减少变压器损耗、提高效率。

· 当电网瞬时变化及感应雷击时，能起到良好的浪涌电流保护效果（可选配置）

· 具备RS232、RS485接口，实现遥控、遥信、遥测功能（可选配置）

· 设计使用寿命 30年。

· 柜体尺寸：800*750*1200mm

2.2 线路模拟单元

模拟阻性线路，并可进行分段调节（0-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10）欧姆，精度±0.5Ω。柜体尺寸：600*600*1650mm。

2.3 可调负载单元

可进行分段调节（0-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10）欧姆，精度±0.5Ω。柜体尺寸：600*600*1650mm。

2.4无线传输管理单元
无线传输管理单元需具有 RS485 和 RS232 透传功能。可将 A 点的RS485 或者 RS232 信号无线传输到 B 点，同时可将 B 点的 RS485 或者 RS232 信号无线传输到 A 点。可以工作在点对点模式，也可以工作在点对多模式。

● 工作频段： 425～450.5MHz

● 信道数： 256 个，易于实现多组模块同时工作

● 空中速率 ：8 级可调（1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70kbps）

● 天线接口：标准 SMA-K 天线接口

● 具有严密的加密和解密算法，增强数据传输的隐秘性。

● 可与自动化学科楼127实验室内微电网控制系统无缝对接。

2.5控制软件

    需要有易于操作的控制界面，需要与自动化学科楼127实验室内微电网能量管理系统整合一起。
注：须提供设计方案，勘察现场后进行设计方案的编写(联系人：欧阳老师 13951889256 工作日9：:00-11:00、14:00-16:00)。

