屏蔽效能测试系统

应用范围：适用于屏蔽织物、金属薄板、非导电材料表面涂层或镀层、金属网、导电膜、导电玻璃、导电橡胶、导电介质板等平板型电磁屏蔽材料的平面波屏蔽效能的测量
适用标准：GB/T 25471-2010；GJB 6190-2008；GB/T 30142-2013；ASTM 4935-2010（更替ASTM 4935-99）等标准；

产品特点：

平面材料屏蔽效能测试仪核心部件应完全按照ASTM 4935标准规定的同轴法兰测试装置，结合精巧结构设计，解决同轴法兰装置测试笨重难操作的问题，同时高精密加工的同轴法兰部件在测试频率范围内具有非常小的驻波比和非常低的插入损耗，有效的保证了测试结果的真实性与准确性；

【技术参数】：

主件：法兰同轴屏蔽效能测试仪、微波测试电缆（进口）、矢量网络分析仪（100dB高动态）、同轴法兰屏蔽能效自动测试软件、测试计算机

设备参数：

1.频率范围30MHz～1.5GHz（同轴全镀金，可在9kHz～3GHz内使用，最大驻波比不大于2）；

2.最大驻波比（VSWR）＜1.2（标准频率范围内的同轴夹具指标）；

3.插入损耗（IL）＜0.5dB（标准频率范围内的同轴夹具指标）；

4.自动升降和恒压夹持试样功能；

5.供电电压：220V

6.微波测试电缆：频率DC-12GHz、阻抗50ohm、长度≥1m。

7.矢量网络分析仪（100dB高动态）：频率范围 300kHz~3GHz，矢网电平精度正负1.5dB。

8.系统不确定度小于或3DB；

9.测试软件：3年免费升级服务。

10. 质保与售后:如测试设备在3年内如果无法满足按照上述适用标准进行精确测试，厂家必须免费上门维修，维修后仍然无法满足要求，则换新或退货。