电工实验台购置参数

一、整体结构技术要求

1.1 整体结构

装置主要由电源仪器控制屏、实验桌、实验挂箱、仪器仪表等组成，采用挂箱式结构，实验所有电源、信号源、电压源、电流源、仪器仪表等装置等采用单独盒装模块嵌入式结构，能够进行随时更换和维护，为了保证投标设备的稳定性和可靠性，要求投标文件中提供符合要求的产品设计图。可通过增加核心模块实现新实验项目的要求。

实验台要求为双人位实验台，整机结构由上台体和下台体组成，上下台体可以拆卸；上台体为实验操作部分由主控制屏、仪器仪表屏、实验综合挂箱等部分组成，主控屏和仪器仪表部分固定到上台体上，实验挂箱部分方便移动更换；下台体为操作桌面、桌体、抽屉、储物柜等部分组成。实验台四脚钢板加固后装有高强度万向轮和固定支撑脚。实验台桌面为防火、防水、耐磨、绝缘材料制作，无异味。

1.2 技术要求

- 外观尺寸：

长：1400mm-1600mm

宽：700mm-750mm

高：下台体高度750mm-800mm，上台体距实验台桌面为500mm-700mm，总体高度不超过1500mm

2、工作台材料：桌体采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，绝缘，无异味。

3、每张实验台在桌面左右角需各设置一个座位铭牌，一张实验台两张铭牌，20张实验台的铭牌编号由01到40，铭牌为可更换设计。

4、工作电源：三相四线（或三相五线）～380V±5% 50Hz

5、装机容量：＜1.5kVA；

6、重量：＜200kg

7、工作环境：温度-10℃～＋40℃，相对湿度＜85%（25℃）

二、人身安全与实验台保护功能要求

1、必须具备三相隔离变压器：交流电源采用浮地设计，把实验用交流电源与电网隔离

2、三相隔离变压器前后端必须具备漏电保护器

3、交流电源流保护装置：当实验台交流电源出现相间或线间过流、短路时该保护装置能迅速保护，停止实验台

4、安全型插头插座：配备不同的实验连接线，强电、弱电实验线不能互接，强电部分不外露

三、实验项目要求

1、基本电工仪表的使用与测量误差的计算

2、减小仪表测量误差的方法

3、三相交流电路电压、电流的测量

4、三相电路功率的测量

5、单相电度表的校验

6、家用照明电路接线实训（包括三相插座、三相开关等的接线实训）

7、交流电安全知识实验模块：

模拟人体阻抗实验

模拟人体跨步电压触电实验

漏电保护器原理实验

四、教学资源

配套电工综合仿真实训软件和电工学实验相应的3D虚拟仿真软件，能够进行课前实训及配套丰富的教学资源。包含实验台操作説明、3D虚拟模型、变压器等电工元器件介绍、涉及安全用电、常用工具、交流电路、直流电路等多方面知识点。

五、仪器仪表及技术指标

1、五位智能交流数字电压表

测量范围： 0.0000～1000.0V，具有自动切换档位、任意设定量程且具有手动换档功能。可任意在0～1000.0V 范围内设置量程

测量精度： 不低于0.5 级

支持工业标准通信网络接口及协议

2、五位智能交流数字电流表

测量范围：0.0000～20.000A，具有自动切换档位、任意设定量程且具有手动换档功能。可任意在0～20.000A 范围内设置量程

测量精度： 不低于0.5 级

支持工业标准通信网络接口及协议

3、五位智能直流电压表

测量范围：0.0000～500.00V，具有自动切换档位、任意设定量程且具有手动换档功能。可任意在0～500.00V 范围内设置量程，

测量精度： 不低于0.5 级

支持工业标准通信网络接口及协议

4、五位智能直流毫安表

测量范围：0.0000～2000.0mA，具有自动切换档位、任意设定量程且具有手动换档功能。可任意在0～500.00V 范围内设置量程

测量精度： 不低于0.5 级

支持工业标准通信网络接口及协议

5、五位智能单相多功能表

测量范围：交流电流：0.0000～5.0000A；交流电压：0.0000～500.00V，全量程自动切换档位。

测量精度：不低于0.5 级

仪表可通过按面板上的按键能显示交流电压、交流电流、单相有功功率、单相无功功率、功率因素、频率、负载属性（R\L\C）等参数。

支持工业标准通信网络接口及协议

6、任意波形发生器

输出频率：0.00001Hz～2MHz，频率分辨率最小为10μHz；输出幅度0～20VP-P，幅度分辨率最小达到10mV；。

信号类型：正弦波、三角波、方波、矩形波、锯齿波、任意波等；

可调参数：占空比调节、衰减可调节、-100%～+100%的直流偏置调节、相位差可调、频率可调、幅度可调等；

具有频率测量（0～100MHz）、周期测量、正负脉宽测量、占空比测量和计数功能；

具有通讯功能，支持工业标准通信网络接口及协议，能够使用PC 控制，能够在PC 上编辑任意波形后下载到仪器输出波形。

显示：彩色液晶屏

六、配套设备

1、需提供两套完整的实训模块（包括涉及的仪表），以挂箱形式提供，以便在出现故障时能够及时更换；

2、所有各种连接线数量需提供额外15%的备用量；

七、售后服务

1、提供原厂免费质保三年，质保期内因维修产生的一切费用由供货方承担

2、须提供产品操作手册（产品说明书、软件说明书、安装图、使用手册、维护手册，产品详细参数）

3、若设备发生故障，供货方工程师在收到用户的维修服务要求后24小时内做出回应，如有需要48小时内到达用户现场进行维修。

4、供货方免费为用户5名及以上教师进行操作及维护保养培训，确保用户能够熟练操作使用实验台的实训项目，确保用户能够熟练掌握日常维护保养实验台的能力。供货方安装调试人员在设备安装现场进行有针对性的设备操作、维护等现场培训与技术交底。