半导体粉末电阻率测试仪

技术参数
1. 电阻率测量范围、 分辨率
电 阻 率： 10.0×10-6 ～ k×200.0×103 Ω-cm 分辨率 1.0×10-6 ～ 0.1×103 Ω-cm,k=1～10

| 2. | 电阻率量程划分及误差等级 |
| --- | --- |
| 满度显示 | 200.0 | 20.00 | 2.000 | 200.0 | 20.00 | 2.000 | 200.0 | 20.00 |
| 量程 | KΩ-cm | Ω-cm | mΩ-cm |  |  |  |  |  |
| 基本误差 | ±2%读数± 4 字 | ±1.5%读数±4 字 | ±0.5%读数 ±2 字 | ±0.5%读数 ±4 字 |  |  |  |  |
| 3. | 数字电压表： |  |  |  |  |  |  |  |

⑴量程： 10mV ～ 100 mV， 自动
⑵显示: 4 位有效数字， 最大显示 999.9， 小数点、 单位自动显示
4. 数控恒流源 8 档宽量程
电流输出： 系统自动步进调整， 直流电流 0.1µA， 1.0µA， 10µA， 100µA， 1.0mA,10mA,100mA,1.0A 共 8 档可调。
5.粉末测试台部分参数：
（1） 试样成份： 成份不限， 但不得含有对测试台和电极有腐蚀作用的成份。
（2） 试样粒度： 推荐以 40 目以下—60 目以上（标准筛网） ， 一般其他粒度也可！
（3） 料杯容积： 截面： S=1.0cm2
高度： 0～20mm 可调,
（4） 自动高度测试单元， 测量误差： ±0.02mm。
四位有效显示数 00.00～20.00mm， 分别率±0.02mm。
（5） 自动压强测试单元，
标准压强： P0=4Mpa±0.05Mpa。
压强量程： 20Mpa, P=0～20 Mpa 可调。
四位有效显示数 00.00～20.00MPa， 分别率±0.01 MPa。
（6） 、 压力机构采用手动操作、 压力平稳可调。
6.配套 PC 软件
1 USB 高速通讯接口。
2 带数据库方式存储数据， 便于历史查询和第三方软件拓展共享。
3 自动生成 excel 形式的图表结合的测试报告,包含电阻率-压强曲线图形和详细测试数据。
4 带测试报告预览、 编辑、 打印功能。
5. 电源：功 耗： < 10W
输入:220V±10% 50Hz
6. 本仪器工作条件为：
温 度： 0-40℃
相对湿度： ≥60%
工作室内应无强电磁场干扰， 不与高频设备共用电源。