PP通风橱及通排风系统

| - 产品名称 | PP 通风橱 |
| --- | --- |
| - 规格 | 1800*850*2350mm |
| - 外壳 | 采用 8.0mmPP 聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的 抗酸碱，耐腐蚀性。 |
| - 内壳 | 采用全新 8.0mmPP 聚丙烯板焊接制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，内侧板可 固定供水考克，可加配供气考克，背板可固定导流板，顶板设照明以及集气装置 |
| - 操作台面 | 采用耐强酸强碱的不小于15mm厚富美家实芯理化板台面,带四周防水边。通风柜台面上水槽根据用户要求配置，台面具有良好的防水、 防酸碱性能。 |
| - 导流板 | 采用全新 8.0mmPP 聚丙烯板焊接制作, 具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，装置于工 作空间后方以及上方处，由至少三块板组成，使得工作空间与排气管路的连接处 之间形成一个气室，将污染气体均匀地排出。导流板使用导流夹将其与柜体结合， 可重复拆装。 |
| - 集气风罩 | 采用 PP 材质，具有极强的耐腐蚀性，底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口 |
| - 日光灯 | 采用 30W 三防灯 1 支，能防水、防腐、防氧化。 |
| - 视窗拉门 | 活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间用以保护操作者安全，结合平 衡位置，拉门可停于任意活动点。调节门上方设有一片钢化玻璃视窗，视野可完 全清晰、无阻碍。 |
| - 视窗玻璃 | 采用 5mm 厚钢化玻璃。 |
| - 视窗悬吊索 | 采用同步结构；同步带传动准确，结构紧凑，耐油，耐磨， 抗老化。 |
| - 视窗外框 | 采用无框门，与玻璃四边包夹嵌入式结合，确保视窗的安全性以及耐用性。 |
| - 控制面板 | 采用液晶控制面板，设置有电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，液晶显示屏能清晰地显示通风柜的运行情况。 |
| - 插座 | 每台通风柜配置四只 220V 16A单口万用式插座。 |
| - 下柜体 | 采用全新 8.0mmPP 聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极 强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采对折边构造，敦实牢固，不易变形，且整体 美观大方。 |
| - 把手 | 采用实验室专用 PP 把手，耐腐蚀性强。 |
| - 铰链 | 采用实验室专用 PP 铰链，耐腐蚀性强。 |
| - 排风风机 | 风机材质为 PP 聚丙烯，功率不小于500w 离心节能风机，噪音小于65分贝低、耐腐蚀性。 |
| - 补风系统 | 新风机箱（含初／中效过滤器）风量4000cmh,(12次换气)，机外余压：300pa；功率0.75KW，高效过滤器:1500m3/h;效率99.9997％． 新风管保温2cm厚橡塑保温。 |
| - 质保 | 质保5年，终身维护。 |