
荧光光谱仪具体技术参数要求：
1. 光源：150W 稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计 

2. 光源寿命：2000 小时质保 

3. 光栅：1300 线/mm 全息闪耀凹面光栅 

4. 检测器：光电倍增管 R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧） 

5. 光谱范围：200~900nm 

6. 光谱带宽：激发侧 1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm 六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm 六档自动可调 

7. 光谱分辨率：1nm（发射光谱） 

8. 波长准确度：±1nm 

9. 波长重复性：±0.2nm 

10. 波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，九档自动可调 

11. 波长切换速度：60000nm/min 

12. 信噪比：1000:1（RMS 值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长 350nm，激发和发射光谱带宽 5nm，积分时间 2 秒 

13. 光源补偿方式：单色光监测比例运算 

14. 灵敏度选择：高、低和自动 

15. 通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口 

16. 操作软件运行环境：Windows 7（64 位） 

17．软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等 

18．光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱 

19. 光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化）
