测试夹具技术要求：
	测试夹具

	1.数量：1套

	2.支持的基板类型：微带线或共面波导

	3.夹具尺寸：12cm宽X 18cm长X 6cm高。基板长度：0.5cm~10cm；宽度：无最大限制，最小1.2mm；厚度：0.12mm~1.9mm。线偏移最大±2.5cm。

	4.接头类型：3.5mm阴头

	5.可进行偏移测试，可选配直角测量，可选配直流偏置探针，可选配MMIC测试

	6.校准后端口特性：
频率（GHz）
方向性(dB)
源匹配(dB)
负载匹配（dB）
0.04

> 28

> 24

> 28

2.0

> 34

> 32

> 34

20

> 28

> 32

> 28



	7.原厂质保3年，货物最终用户是南京邮电大学，原厂直发最终用户，所有配置和用户可以通过原厂官方400/800可查询。


