热变形、维卡软化点温度测定仪技术参数

概述

热变形、维卡软化点温度测定仪用于测定各种塑料、橡胶等热塑性材料的热变形温度和维卡软化点温度。广泛应用于塑胶原料和制品的生产、科研和教学中。该系列仪器结构紧凑、造型美观、质量稳定、并具有排出油烟异味污染和冷却功能。采用先进的MCU（多点微控制单元）控制系统，自动测控温度和变形、自动计算试验结果，可循环存储10组试验数据。该系列仪器有多种机型供选择：自动型采用液晶屏中（英）文显示，自动测量；微控型可连接电脑、打印机，由计算机进行控制，试验软件WINDOWS中（英）文界面，具有自动测量、实时曲线、存储数据、打印输出等功能。

执行标准

仪器符合ISO75、ISO306、GB/T1633、GB/T1634、GB/T8802、ASTM D1525、ASTM D648标准要求。

技术参数及指标

1、温控范围：室温～300℃

2、升温速率：120℃/h [(12±1)℃/6min] 50℃/h  [(5±0.5)℃/6min]

3、最大温度误差：±0.5℃

4、形变测量范围：0～3mm

5、最大形变测量误差：±0.005mm

6、形变测量显示精度：±0.01mm

7、试样架(测试工位)： 4

8、试样支撑跨距：64mm、100mm

9、负载杆和压头（刺针）重量：71g

10、加热介质要求：甲基硅油或标准中规定的其它介质（闪点大于300℃)

11、冷却方式：150℃以下水冷，150℃以自然冷却或风冷（风冷设备需自备）

12、具有上限温度设定，自动报警。

13、显示方式：液晶中(英)文显示

14、可显示测试温度，可设定上限温度，自动记录试验温度，温度达到上限值后自动停止加热。

15、变形测量方法：专用高精度数显表+自动报警。

16、具有自动排除油烟系统，可有效抑制油烟散发，时刻保持室内良好空气环境。

17、电源电压：220V±10%  10A  50Hz

18、加热功率：3kW