项目名称：高带宽数字示波器

数量：一套

项目内容及主要用途：数字示波器是现代电子设计工程师开发设计过程中必不可少的工具，在学校教学和科研中也是不可或缺的，被誉为工程师的眼睛。高带宽数字示波器主要用于嵌入式系统电路板调试开发、电源设计开发和性能测试计算、高频信号时域波形变化观测、多媒体教学等

1、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高带宽数字示波器 | 1台 |
| 2 |  |  |

2、系统整体功能要求

带宽是数字示波器的主要指标之一。本项目申请的高带宽数字示波器可以用于测试500M及其以下带宽所有频率信号的时域波形，分析波形特征和部分谐波特性等。而且其具备VGA接口，可以直接连接投影仪，便于学生就某个问题展开集体观察和讨论，方便教学。示波器还具备主流总线的触发和解码功能，可以有效用于嵌入式系统的调试和开发。

3.详细技术指标要求

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高带宽数字示波器 | 1，500MHz模拟带宽，2个模拟通道 2，采样率4Gsa/s，且在2ms以下所有时间档位都可以达到该采样率 3，标配存储深度140M，即单次捕捉波形可以存储140M采样点，并且可以用U盘导出该数据的表格 4，时间档位最大1000S/DIV，配合深存储功能，实现波形记录仪功能 5，标配能录制20万个屏幕波形的波形录制功能，并能回放和对20万个波形做对比分析，分析结果以冷热色调显示 6，标配边沿，脉宽，视频，斜率，RS232，SPI，IIC，CAN，USB触发方式 7，9英寸液晶显示屏，并具备多级灰度显示效果，波形根据在屏幕上出现概率出现亮度变化 8，具备快捷测量按键，所有测量选项有图形化显示和快捷选择按键 9，最高波形捕获率11万个波形每秒，并可以实际测试出该捕获率 10，标配并行解码方式，选配IIC，SPI，RS232，CAN、LIN、flexray等解码方式 11，可以对波形进行微分、积分、FFT、与或以及自定义公式的复合运算，具备数字滤波功能 12，标配2个500M探头 13，标配USB和LAN接口，且LAN接口符合LXI标准方便易用 14，标配上位机软件可以使用网络对仪器截图 15，标配即插即用VGA接口，方便教学演示 |

售后服务内容：

- 乙方（供货方）提供符合合同技术指标的全新的数字示波器，并按照合同要求履行现场安装和技术培训。

- 保修期内，凡属正常使用情况下，因产品质量问题引起的硬件故障，乙方将给予及时维修和技术咨询。

- 甲方（学校使用方）若对所选购的产品有超出标准保修之外的需求，乙方将提供有偿的软件/硬件升级服务，也将为甲方提供各类有偿的保修升级/延长等服务。

- 对于甲方在产品使用过程中所遇到的技术问题，乙方将协助甲方，积极与生产商取得联系，尽可能地提供相应的解决办法。

安装与验收：

- 设备到货安装时按照技术协议中约定指标进行验收。

- 按照合同要求履行到甲方实验室进行安装、调试、验收和技术培训，保证产品的完整并能够正常工作。

- 甲方收到货物后一周内通知乙方进行安装验收工作，并与乙方确认实验室安装环境与准备情况；乙方接到通知一周内安排工程师前往产品甲方处进行安装、验收工作

保修服务：

- 乙方将对所售产品提供保修期内的保修服务和保修期外的维修服务。

2.保修期自产品货到验收合格之日起计算，保修期为1年。因产品自身原因出现任何故障，乙方负责免费维修，免费更换部件和零件。