马弗炉技术参数：

1、功率：1.2 KW；

2、电源电压：220V；

3、相数：单相；

4、加热元件：优质电阻丝，温场均衡、使用寿命长；

5、控温方式：30段程序控温；

6、炉膛材料：氧化铝多晶体纤维，材料保温性能好、反射率高、温场均衡，抗热涨冷缩能力强；

7、触发器：移相触发；

8、控制精度：+/- 1 ℃；

9、最高温度：1050 ℃；

10、额定温度：1000 ℃；

11、热电偶型号：K 型；

12、表面温度：≤35℃；

13、软件控制系统：该炉选配有通讯接口和软件，可以直接通过电脑控制炉子的各个参数，并能从电脑上观察到炉子上PV和SV温度值和仪表的运行情况，炉子的实际升温曲线电脑会实时绘出，并能把每个时刻的温度数据保存起来，随时可以调出；

14、开盖保护系统：该炉安装有行程开关，当炉盖打开时会自动切断电源，有效地保证使用者安全；

15、漏电保护功能：该炉装了漏电空气开关，当炉体漏电时自动断电，以确保使用的安全性。

标准配置：

1、K型热电偶1支；

2、坩埚钳1把；

3、氧化铝垫砖1块；

4、高温手套1付；

5、说明书1本；

6、质保与售后：三年内免费上门维修；