气氛炉系统技术参数

组件-1 ：4路质子流量计供（混）气系统（1套）

一、概述

1．气体从钢瓶出来，经过减压阀减压，通过四氟管到供气系统的入口，再经过质子流量计控制气体

流量，然后经过混气罐，再进入炉子进气口，气体从出气管出来，经过三通阀门，一端连接真空泵，一端连接出气口。

2．混气罐上接有压力表，压力表显数盘与质子流量计安装在同一面板上。

3．每一条气体管路均有一个高压截止阀，安全有保证。

- 该气路采用高精度气体浮子流量计，气路内部全采用四氟管，耐腐蚀性好。

5．所有接头采用卡套连接，气密性好，耐压高。

二、技术参数：

1、气路通道：4路；

2、气路流量控制：质子流量控制器；

3、接 口：Φ6；

4、显 示：LED；

5、工作环境温度：5~45℃；

6、流量控制器：质子流量控制器；

7、四氟管：Φ6外XΦ4内；

8、压力真空表 ：－0.1～0.15 MPa，0.01 MPa/格；

9、截止阀：Φ6。

三、供气系统内部压力不能过大，不然容易造成漏气，只要气体能正常流出来即可。

四、供气系统的配置：

1、质子流量计：4个；

2、压力表：1个；

3、截止阀门：5个；

4、穿板接头：5个；

5、阀门接头：2个；

6、钢瓶接头: 4个；

7、聚四氟乙烯管：25M；

8、混气罐：1个；

9、炉架：1台；

五、质量流量计技术参数：

1、项目：S500 (规格Type AR111)；

2、外部密封：氟橡胶；

3、接触气体材料：SUS316L,氟橡胶,磁性不锈钢；

4、调节阀类型：非通电时常闭；

5、满量程流量(N2换算流量)：10,20,30,50,100,200,300,500 mL/min；1,2,3,5,10,20,30 L/min；

6、流量控制范围：2%～100%F.S. (0.1～5V DC)；

7、流量测量范围：0～100%F.S. (0～5V DC)；

8、响应时间（输出电压）：1秒　(保证 1.5秒以内T98)；

9、工作环境温度：5～45℃　(精度保证　15～35℃)；

10、流量精度：±1.0%F.S；

11、线性：±0.5%F.S.；

12、重复性：±0.2%F.S.；

13、工作压差：10mL/min～5L/min:50～300kPa(d)，10L/min～30L/min :100～300kPa(d)；

14、最大工作（使用）压力：300kPa(G)；

15、耐压：3MPa(G)；

16、泄漏率：1×10-8Pa･m3/s(He)以下；

17、流量设定信号：0.1～5VDC(2%～100%F.S.)；

18、流量输出信号：0～5VDC(0%～100%F.S.)；

19、供电电源：+15V±5% 100mA以下；－15V±5% 150mA以下；

20、管路接头：1/4inch HM-SWL、1/4inch SWL、φ6mm HM-SWL、1/4inch VCR；

21、安装角度：任意；

22、电气接头：D-Sub　15pin；

23、输入输出阻抗：输入：1MΩ以上，输出：3mA以下；

24、附加功能：Auto-zero、Auto-close；

25、满量程流量50mL/min一下的响应时间为2S以内。

26、质保与售后：三年内免费上门维修；

组件-2 ：500W RF射频电源 （1台）

一、概述：500 RF射频电源系统主要由射频电源、自动匹配器、镀银铜线圈、含铅防辐射玻璃、防辐射罩等组成。该系统为一键式操作、输出功率会自动匹配，操作非常简单。该系统主要应用于金属镀膜、陶瓷镀膜、石墨烯生长、二维材料生长等。该系统具有 薄膜沉积速率高、均匀性好、一致性和稳定性高等优点。

二、500 RF射频电源还可以扩展的功能。

1、等离子清洗

2、等离子蚀刻

3、磁控溅射

4、真空镀膜

- 技术参数：

1、工作频率：射频频率 13.56 MHz   ±0.005%；

2、功率输出范围：5-500W；

3、最大反射功率：200W；

4、电压：AC   208-240V, 50/60Hz；

5、相数：单相；

6、溅射区域宽度：0-600MM可调；

7、匹配：自动；

8、冷却：风冷；

9、 噪声：<50 dB；

10、射频接口：50 Ω, N-type。

11、质保与售后：三年内免费上门维修；

组件3：扩散泵真空机组 （1组）

一、概述：扩散泵机组是由FX-16前级机械泵、TK100扩散泵、高真空阀、前级管路，冷凝器、高真空检测系统（复合真空计），等组装于机架上而成的清洁超高真空获得设备。该机组的真空度可达到5X10-3 Pa，安装方便，操作简单，易于联接，性能可靠，可广泛用于表面分析，钎焊、真空热处理、真空熔炼、加速器技术，半导体设备，等离子体技术，电真空器件的制造及真空技术各领域。

二、扩散泵技术参数

1、进气口法兰：DN100；

2、抽气速率L/S（对空气）：400；

3、建议启动压强：＜100 Pa；

4、极限压强（Pa）：5×10-5；

5、排气口法兰：KF40；

6、输入电压频率（V/Hz）：380±20/50；

7、环境温度（℃）：0～40；

8、前级泵型号：FX16；

9、冷却方式：水冷；

10、冷却水压力（MPa）：0.1-0.2；

11、冷却水温度（℃）：<25；

三、真空泵

1、几何抽气速度 m3/h(L/s)：14.4（4）；

2、名义抽气速度 m3/h(L/s)：16（4.4）；

3、极限分压强（Pa)：气镇关≤4X10-2，气镇开≤8X10-2；

4、极限总压强(Pa)：气镇关≤5X10-1，气镇开≤6X10-1；

5、噪音Lw:dB(A)：气镇关：65，气镇开：67；

6、水蒸气允许压强（Pa)：2500；

7、水蒸气抽除率（L/h)：500；

8、进气口径Φ：DN25ISOKF；

9、出气口径Φ：DN25ISOKF；

10、转速(r/min)：1420；

11、电动机功率（Kw)：0.55。

四、复合真空计

系列电阻/电离复合真空计是基于低真空测量电阻单元与高真空测量电离单元技术组合，以完成1×105~1×10-4Pa连续测量与控制。实
技术参数：

1、测量范围：连续测量（自动模式）1×105~1×10-4Pa，独立测量（手动模式）电阻单元1×105~1×10-1 Pa，电离单元5~1×10-4Pa；
2、测量路数：1低1高；
3、控制范围：电阻单元 2.5×103~1×100Pa，电离单元 5×100～1×10 -3Pa 
4、控制路数：4路可扩展至4或8路；

5、控制精度：± 1%；

14、质保与售后：三年内免费上门维修；

组件4：150mm管径管式加热炉 （I） （1台）

管式炉应以瑞典康泰尔电阻丝为加热元件，采用双层壳体结构和控温仪表，能进行30段程序控温，移相触发、可控硅控制，炉膛采用日本进口氧化铝多晶纤维材料，具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点，是高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结、气氛还原、CVD实验、真空退火用的理想产品。

技术参数：

1、功率：5KW；

2、电源电压：220V；

3、相数：单相；

4、加热元件：瑞典康泰尔电阻丝，使用寿命长，温场均衡；

5、炉膛材料：日本进口氧化铝多晶体纤维，氧化铝含量95%以上，不掉粉、材料保温性能好、反射率高、温场均衡，抗热涨冷缩能力强。炉膛内径180mm，外径350mm，长度660mm，保温层厚度85mm。

6、法兰：一端为铰链式，拿取物料时拆卸非常方便，另一端焊有KF25接口，可接电阻真空计、KF25波纹管、出气阀门、热电偶等，采用双环密封技术，有效的提高了法兰的气密性。炉管两端装有不锈钢保护罩，能有效的防护法兰和炉管在使用不当时可能导致的法兰冲出或炉管破碎时保护用户安全；两端法兰采用可调节高度的喷砂铝合金支撑架支撑。

7、控温方式：

（1）30段程序控温只能PID调节；

（2）具有过温保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断，（当电炉温度超过1200度或热电偶烧断时，主电路上的交流继电器会自动断开，主电路断开，面板上ON灯熄灭，OFF灯亮，有限的保护电炉）；

（3）带有485 通讯接口（选购软件时配）；

（4）具有断电保护功能，即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升；

（5）仪表具有温度自整定的功能；

8、加热段长度：420 mm；

9、热电偶型号：K型；

10、空炉升温速率：≤30 ℃/ Min；

11、推荐升温速率：≤15 ℃/ Min；

12、表面温度：≤45℃；

23、软件控制系统（选配）：该炉选配有通讯接口和软件，可以直接通过电脑控制炉子的各个参数，并能从电脑上观察到炉子上PV和SV温度值和仪表的运行情况，炉子的实际升温曲线电脑会实时绘出，并能把每个时刻的温度数据保存起来，随时可以调出；

标准配置：

1、石英管1根；

2、不锈钢法兰1套；

3、炉钩1 个；

4、炉塞2对；

5、高温手套1付；

6、K型热电偶1个；

7、氧化铝坩埚1个；

8、说明书1本。

9、质保与售后：三年内免费上门维修；

组件5：100mm管径管式加热炉 （II） ；（2台）

主要技术参数：

1、功率：3.5 KW；

2、相数：单相；

3、加热元件：瑞典康泰尔电阻丝，世界一流的电阻丝，使用寿命长，温场均衡。

4、炉膛材料：氧化铝多晶体纤维，氧化铝含量95%以上，不掉粉、材料保温性能好、反射率高、温场均衡，抗热涨冷缩能力强。

5、法兰：炉管两端装有不锈钢保护罩，能有效的防护法兰和炉管在使用不当时可能导致的法兰冲出或炉管破碎时保护用户安全。两端法兰采用可调节高度的不锈钢支撑架支撑。

6、控温方式：

（1）30段程序控温只能PID调节；

（2）具有过温保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断，（当电炉温度超过1200度或热电偶烧断时，主电路上的交流继电器会自动断开，主电路断开，面板上ON灯熄灭，OFF灯亮，有限的保护电炉）；

（3）带有485 通讯接口（选购软件时标配）；

（4）具有断电保护功能，即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升；

（5）仪表具有温度自整定的功能；

11、炉子上安装有输入电压表、输出电压表、输出电流表，炉子上所有电源按键为不锈钢材质；

12、触发器：移向触发；

13、电器：浙江正泰；

14、可控硅：106/16E

15、控制精度：+/- 1 ℃；

16、空炉升温速率：≤30 ℃/ Min；

17、推荐升温速率：≤15 ℃/ Min；

18、表面温度：≤45℃；

20、软件控制系统（选配）：该炉选配有通讯接口和软件，可以直接通过电脑控制炉子的各个参数，并能从电脑上观察到炉子上PV和SV温度值和仪表的运行情况，炉子的实际升温曲线电脑会实时绘出，并能把每个时刻的温度数据保存起来，随时可以调出；

21、漏电保护功能：该炉装了漏电空气开关，当炉体漏电时自动断电，以确保使用的安全性；

22、安全保护系统：炉体上带有空气开关和保险丝 ，当电流超过空开的额定电流时，空开会自动跳开，有效的保护电炉；

23、开关保护系统：该炉安装有行程开关，当炉子打开时继电器会自动切断主电源，有效地保证使用者的安全。

24、炉子安有可调节平衡功能的脚轮。

标准配置：

1、石英管1根；

2、不锈钢法兰1套；

3、炉钩1 个；

4、炉塞2对；

5、高温手套1付；

6、K型热电偶1个；

7、氧化铝坩埚1个；

- 说明书1本；

- 质保与售后：三年内免费上门维修；。