频谱分析仪技术要求

通信与信息工程学院创新中心因大学生创新训练及实践教学需要，拟采购频谱分析仪标配版5台套、频谱分析仪高配版2台套，具体技术要求如下：

一、频谱分析仪标配版5台套：

1、频率范围：9KHz～6.3 GHz；

2、参考频率：内部或外部程控切换，10MHz内部时基老化<1ppm/年，10MHz内部时基温漂<1ppm/℃；

3、单边带相位噪声（dBc/Hz）：

载波频率  1GHz  2.5GHz  4GHz  6GHz

1kHz  -100    -104  -101  -97

10kHz  -103    -109  -104  -102

100kHz  -104    -107  -103  -101

1MHz  -125    -126  -123  -119

4、剩余响应（杂散抑制开）：

频率范围        R.L.=0 dBm       R.L.=-20 dBm      R.L.=-40 dBm

30MHz～300MHz  <-95dBm/-95dBFs  <-115dBm/-95dBFs  <-120dBm/-80dBFs

300MHz～2.0GHz  <-95dBm/-95dBFs  <-115dBm/-95dBFs  <-130dBm/-90dBFs

2.0GHz～6.3GHz  <-95dBm/-95dBFs  <-100 dBm/90dBFs  <-120dBm/-80dBFs

5、剩余响应（杂散抑制关）：<65dBFs；

6、镜频抑制：>50dBc（标准频谱分析，杂散抑制开）；

7、中频抑制：>55dBc（中频频率2605MHz）；

8、本振相关杂散：<80dBc；

9、二次/三次谐波失真：

30MHz    0.5GHz   1GHz     1.5GHz   2GHz     2.5GHz   3GHz

R.L. ≥  0dBm  ≥65dBc  ≥65dBc  ≥75dBc  ≥80dBc  ≥70dBc  ≥70dBc  ≥70dBc

R.L. = -10dBm  ≥65dBc  ≥65dBc  ≥75dBc  ≥80dBc  ≥70dBc  ≥70dBc  ≥70dBc

R.L. = -20dBm  ≥55dBc  ≥50dBc  ≥75dBc  ≥80dBc  ≥70dBc  ≥70dBc  ≥70dBc

R.L. = -30dBm  ≥60dBc  ≥60dBc  ≥61dBc  ≥62dBc  ≥65dBc  ≥52dBc  ≥50dBc

R.L. = -40dBm  ≥60dBc  ≥60dBc  ≥62dBc  ≥65dBc  ≥65dBc  ≥60dBc  ≥55dBc

10、扫频速率-标准频谱分析：

200GHz/s，RBW≥300kHz, Nuttal窗；

120GHz/s，RBW =200kHz, Nuttal窗；

15GHz/s，RBW = 25kHz, Nuttal窗；

11、瞬时带宽：100 MHz；

12、ADC抗混叠：>58dBc @75MHz，>65dBc @85MHz；

13、数字IQ数据：125MSPS，14Bit；

14、存储深度：

125MBytes（抽取倍数=1，记录带宽 = 100MHz）；

连续不间断存储，仅取决于硬盘容量（抽取倍数≥2，记录带宽 = 100MHz/抽取倍数）；

15、抽取倍数：1～4096倍 2的幂次可设置；

16、分辨率带宽：10Hz～1MHz；1、2、3、5序列（频谱分析仪模式）；

17、最大毁损输入功率（连续波）：

26dBm，30MHz～6GHz且预放关闭（参考电平≥0dBm）；

10dBm，100Hz～30MHz或预放开启（参考电平＜0dBm）；

18、最大直流电压：±15VDC；

19、显示范围：DANL～26dBm；

20、绝对电平精度：±1.5dB；

21、参考电平（R.L.）标准频谱仪模式：-40dBm～26dBm；

22、接收机增益：-30dB～60dB；

23、输入端口驻波比（VSWR）：

<1.7:1，30MHz～6.3GHz（R.L. ≥ 10 dBm）；

<2.0:1，30MHz～6.3GHz（R.L. ≥  0 dBm）；

<2.5:1  30MHz～6.3GHz（R.L. ≥ -40 dBm）；

24、显示平均噪声电平（DANL）：

频率范围        R.L.=0 dBm    R.L.=-40 dBm；

30 MHz～2  GHz  <-128 dBm/Hz  <-168 dBm/Hz；

2  GHz～3.5GHz  <-137 dBm/Hz  <-166 dBm/Hz；

3.5GHz～6  GHz  <-127 dBm/Hz  <-164 dBm/Hz；

25、标准频谱分析迹线设置：

检波方式：正态、抽样、峰值、RMS；

平均：RMS，最大平均次数1000；

迹线功能：清除写入、最大保持、平均、查看；

显示模式：余辉频谱/常规频谱；

26、输入输出：

电源：Type-C；

通信接口：Type-C，USB3.0（USB2.0可用但带宽受限）；

射频输入端口：SMA(f)接口50U；

10MHz参考时钟输入/输出：MCX(F)接口，参考输入>6dBm；

27、功耗：峰值功耗10W，功耗可调节范围10W～5W；

28、工作温度（设备内核温度）：0～65℃，-20～70℃（选件）（不含塑料外壳壳与风机）；

29、存储温度（环境温度）：-20～70℃，-40～85℃（选件）（不含塑料外壳与风机）；

30、重量：<200g。

二、频谱分析仪高配版2台套，除具有上述频谱分析仪技术要求外，还具有下述3项功能及技术要求：

（一）网络分析仪模式通用技术指标（典型值）

31、可测参数：

单向传输（信号源输出，接收机输入）幅度与相位；

发射（需配备外部定向耦合器）幅度与相位；

32、数据显示格式：对数幅度、相位、群延时、阻抗、驻波比；

33、频率范围：30MHz~6.3GHz；

34、发射机输出功率：

30MHz～3  GHz：-40dBm～10dBm，0.25dB步进；

3GHz～6.3GHz：-40dBm～5dBm，0.25dB步进；

35、接收机参考电平：-40～26dBm；

36、频率步进：10Hz；

37、扫描点数：2～10001点；

38、频率分辨率：100Hz～1MHz，1Hz步进；

39、扫频速度：400us/频点（300kHz分辨率带宽）；

40、扫频驻留时间：1～10000us(单点)，1us步进；

41、光标：4个独立光标；

42、迹线记忆：支持；

43、迹线平均：支持；

44、校准方法：

S21：直通校准、隔离校准；

S11：开路、端口、匹配校准；

45、数据处理：保存S2P、S1P，保存测量状态，保存分析结果；

46、故障检测距离（DTF）：>500m；

（二）S21传输测试技术指标（测试配置：电缆与DUT之间串接3dB衰减器，接收机参考电平0dBm，发射功率0dBm，分析带宽100kHz，扫描点数501pts。传输测试仅支持直通校准与隔离校准，测量精度与待测件端口回波损耗相关）

47、幅度测量精度：±0.8dB（端口回波损耗>15dB，DUT回波损耗>15dB）；

48、幅度测量不确定度：< 0.1dB+0.05dB×插入损耗（dB）；

49、相位测量精度：±3deg.（端口回波损耗>15dB，DUT回波损耗>15dB）；

50、相位测量不确定度：< 2.0deg.+0.1deg. x插入损耗（dB）；

51、群延时不确定：< 0.2ns（口径120MHz）；

52、收发端口隔离（并发动态范围）：

30MHz～5  GHz：>75dB 隔离校准开，10kHz分析带宽；>85dB 隔离校准开，1kHz分析带宽；

5 GHz～6.3GHz：>70dB 隔离校准开，10kHz分析带宽；>80dB 隔离校准开，1kHz分析带宽；

（三）简易信号源技术指标

53、频率范围：30MHz～6GHz，10Hz步进；

54、功率范围：0dBm～-30dBm，0.25dB步进；

55、输出端口驻波比（VSWR）：<2.0:1，30MHz～6.3GHz；

56、非谐波杂散  <-50dBc；

57、谐波：            30MHz～1.6GHz  1.6GHz～3GHz  3GHz～3.2GHz  3GHz～6.3GHz；

二次谐波：        < -10dBc       < -20dBc      < -20dBc      < -20dBc；

三次及三次以上：  < -10dBc       < -20dBc      < -20dBc      < -20dBc；

58、至接收机的信号泄漏：

30MHz～3GHz   > 85dBc；

3GHz～6.3GHz  > 75dBc。