继电保护测试仪技术要求：

1.电流发生器：

1.1设置范围：6相交流：6*0…32A

3相交流：3*0…64A

1相交流：1*0…128A

直流：1*0…±180A

1.2功率：6相交流：6*430VA  25A     6*250W  20A

3相交流：3*860VA  50A     3*500W  40A

1相交流：LL-LN 1*1000VA  80A     1*700W  80A

1相交流：L-L 1*1740VA  50A     1*1100W  40A

1相交流：L-L-L-L 1*1740VA  25A     1*1100W  20A

直流：1*1400W  ±80A     1*1000W  ±80A

1.3精确度：误差<0.05%

失真：<0.05%

分辨率：1mA

最大顺从电压：35Vpk/70Vpk/140Vpk

2.电压发生器：

2.1设置范围：4相交流：4*0…300V

3相交流：3*0…300V

1相交流：1*0…600V

直流：4*0…±300V

2.2功率：4相交流：4*75VA  300V     4*50VA  300V

3相交流：3*100VA  300V     3*85VA  300V

1相交流：L-N 1*200VA  300V     1*150VA  300V

1相交流：L-L 1*275VA  600V     1*250VA  600V

直流：1*420W  ±300V     1*360W  ±300V

2.3精确度：误差<0.03%

失真：<0.015%

分辨率：5mV/10mV

3.发生器/综合：

频率：10…3000Hz

相位：-360°…+360°

带宽：3.1kHz