创新中心矢量网络分析仪、示波器、信号源技术要求

通信与信息工程学院创新中心因大学生创新训练及实践教学需要，拟采购矢量网络分析仪1台套、射频信号源1台套、数字示波器1台套，具体技术要求如下：

一、矢量网络分析仪    一台

- 50Ω，2端口；

- 系统性能：

| 系统动 态范围 | RBW=3kHz | -90dB （ <300kHz ） -105dB （ 0.3MHz 到 4.5GHz ） -108dB （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| --- | --- | --- |
|  | RBW=10kHz | -100dB （ <300kHz ） -130dB （ 0.3MHz 到 4.5GHz ） -121dB （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| 定向性 |  | 46dB （ <3GHz ） 42dB （ 3GHz 到 6GHz ） 38dB （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| 源匹配 |  | 40dB （ <3GHz ） 36dB （ 3GHz 到 6GHz ） 35dB （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| 负载匹配 |  | 46dB （ <3GHz ） 40dB （ 3GHz 到 6GHz ） 36dB （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| 反射跟踪 |  | 0.03dB （ <3GHz ） 0.04dB （ 3GHz 到 6GHz ） 0.06dB （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| 传输跟踪 |  | 0.03dB （ <3GHz ） 0.06dB （ 3GHz 到 6GHz ） 0.10dB （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| 测量点数 |  | 2 ～ 10001 |
| 扫描速度 |  | 80us/点 （ RBW = 30kHz ） |

- 测试端口输出：

| 频率范围 | 100kHz到6GHz |
| --- | --- |
| 频率分辨率 | 1Hz |
| 频率准确度 | ±2ppm （ 5℃ 到 40℃ ） |
| 相噪@10kHz | -85dBc/Hz （ 100kHz 到 3GHz ） -82dBc/Hz （ 3GHz 到 8.5GHz ） |
| 谐波抑制 （ +5dBm输出 ） | -25dBc （ < 5MHz ） ， -30dBc （ ≥5MHz ） |
| 电平精度 | ±1dB |
| 电平范围 | -55dBm 到 +10dBm （ 100kHz 到 4.5GHz ） -55dBm 到 +8dBm （ 4.5GHz 到 6GHz ） -55dBm 到 +6dBm （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| 输出电平分辨率 | 0.01dB |

- 测试端口输入：

| 最大输入电平 |  | +10dBm （ 100kHz 到 4.5GHz ） +13dBm （ 4.5GHz 到 6GHz ） +13dBm （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| --- | --- | --- |
| 损坏电平 |  | +26dBm，±35VDC |
| 噪底 电平 | RBW=3kHz | -80dB （ <300kHz ） -95dB （ 0.3MHz 到 6GHz ） -92dB （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
|  | RBW=10Hz | -90dB （ <300kHz ） -120dB （ 0.3MHz 到 6GHz ） -115dB （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| 迹线噪声（0dBm输入） | 幅度 RBW=3kHz | 8mdBrms （ <300kHz ） 5mdBrms （ 0.3MHz 到 6GHz ） 6mdBrms （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
|  | 相位 RBW=3kHz | 0.060°rms （ <300kHz ） 0.040°rms （ 0.3MHz 到 6GHz ） 0.045°rms （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| 稳定性 | 幅度 | ±0.005dB/℃ （ < 3GHz ） ±0.01dB/℃ （ 3GHz 到 6GHz ） ±0.02dB/℃ （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
|  | 相位 | ±0.1°/℃ （ <3GHz ） ±0.2°/℃ （ 3GHz 到 6GHz ） ±0.4°/℃ （ 6GHz 到 8.5GHz ） |
| 动态 精度 | 幅度 | ±0.25 dB （ 10 dBm ） ±0.1 dB （ -30 dBm ） ±2.0 dB （ -90 dBm ） |
|  | 相位 | ±5° （ 10 dBm ） ±0.5° （ -30 dBm ） ±15° （ -90 dBm ） |

- 一般性指标：

| 中频带宽 |  | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 1kHz, 1.5kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 7kHz, 10kHz, 15kHz, 20kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 70kHz |
| --- | --- | --- |
| 前面板 | 显示 | 12.1英寸TFT彩色LCD，1280*800分辨率，触摸屏 |
|  | RF端口 | N（阴）型，50Ω |
|  | USB接口 | USB2.0 ，Type A，2个 |
| 后 面 板 | 外触发输入 | 接口类型： BNC（阴） 输入电平： LOW门限电压0.5V，HIGH门限电压2.1V 输入电平范围： 0到5V 脉宽： ≥2us 极性： 正或负 |
|  | 外参考输入 | 接口类型： BNC（阴） 输入频率： 10MHz±10ppm 输入电平： -3到+10dBm |
|  | 内参考输出 | 接口类型： BNC（阴） 输出频率： 10MHz±1ppm 信号类型： 正弦波 输出电平： 0dBm±3dB 输出阻抗： 50Ω |
|  | 视频输出 | 15针迷你D-Sub，阴头 驱动XGA兼容监视器 |
|  | GPIB接口 | 24针D-Sub（D-24型），阴头， 与IEEE-488兼容 |
|  | USB接口 | USB3.0，Type A，1个 USB2.0，Type A，3个 |
| 后 面 板 | LAN接口 | RJ-45，2个 10/100/1000 BaseT以太网，在数据速率之间自动切换 |
|  | 并口 | 25针D-Sub，阴头 LPT打印 |
|  | 串口 | 9针D-Sub，阳头 与RS232兼容 |
|  | 仪器供电 | 频率：47 至 63Hz 电压：90 至 264 VAC 功率：150VA最大 |
| EMC | 射频发射 | EN 61326-1:2013 EN 61326-2-1:2013 CISPR 11:2009 CISPR 16-1系列 Group 1,Class A |
|  | 抗扰度 | 执行标准： EN 61326-1:2013 EN 61326-2-1:2013 |
|  | ESD | 执行标准： IEC 61000-4-2:2008 ±4kV CD / ±8kV AD |
|  | 射频电磁场 | 执行标准： IEC 61000-4-3:2006+A1+A2 3 V/m, 80-1000 MHz 80% AM，1kHz |
| 安全性 |  | IEC 61010-1:2006 / EN 61010-1:2006 |
| 工作环境 | 温度 | +5℃ 至 +40℃ |
|  | 校准温度 | 23℃ ± 5℃ |
|  | 湿度 | 20% 至 80% |
|  | 高度 | 0至2000米 |
|  | 振动 | 执行标准IEC 60068-2-6，0.21g 最大值，5Hz 至 50Hz |
| 贮存环境 | 温度 | -10℃ 至 +60℃ |
|  | 湿度 | 20% 至 90% |
|  | 高度 | 0至4572米 |
|  | 振动 | 执行标准IEC 60068-2-64，0.5g 最大值，5Hz 至 500Hz |
|  | 冲击 | 执行标准IEC 60068-2-27，40g 最大 |
| 形体 | 尺寸（W*H*D） | 445mm * 265mm * 330mm |
|  | 重量 | 11kg |

- 通过USB、LAN接口进行系统互联；

- 随时可以升级提高性能或增加新功能操作简单；

二、双通道数字示波器    一台

- 1GHz带宽，2个模拟通道；

- 单通道最高实时采样率 5GSa/s，在2ms/div及以下所有时间档位均可达到该采样率；

- 标配存储深度140Mpts，存储深度支持自动模式和手动选择；

- 10.1英寸WVGA（800×480），多级灰度显示，水平14格显示；

- 波形捕获率高达180,000wfms/s，支持触发输出（Trigger Out）验证波形捕获率；

- 垂直档位2mV/div - 5 V/div，并且各个档位均支持全带宽；

- 直流增益精确度2%；

- 时基范围500ps/div -1000s/div；

- 时基精度4ppm；

- 输入阻抗可选50 Ω和1 MΩ；

- 垂直扩展方式支持屏幕中心和接地电平；

- 垂直通道单位支持W、A、V、U；

- 垂直通道标签可编辑；

- 时基模式支持Y-T，X-Y，Roll，延迟扫描，慢扫描；

- 水平参考支持屏幕中心，触发位置，自定义；

- 采样方式支持普通、平均、峰值检测、高分辨率；

- 触发类型：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、码型触发、视频触发（支持480P/ 576P / 720P/ 1080P/ 1080I高清制式）、总线触发（包括RS232/UART、I2C、SPI、CAN、FlexRay、USB）；

- 支持并行解码（标配）、支持RS232/UART、I2C/SPI、CAN、FlexRay等总线解码（选配）；

- 支持加、减、乘、除、FFT、高级运算（支持公式编辑）、逻辑运算等计算功能；

- 支持保存10组参考波形；

- 标配20万帧的波形录制功能，支持录制常开、录制回放及搜索功能；

- 支持通过/失败检测功能；

- 自动测量29种波形参数，可设置测量范围为屏幕或光标，可测量CH1-CH2或MATH通道，且提供专用测量键；

- 自动测量提供5组统计测量，可统计当前值、平均值、最小值（或标准差）和最大值（或计数）；

- 提供6位硬件频率计；

- 可设置余辉时间：最小值、具体值（50 ms至20 s）或无限；

- 存储类型支持轨迹、波形、设置、图像、CSV；

- 配备双USB HOST、USB Device、LAN（通过LXI-C类认证）、GPIB（选配）、VGA、AUX输出（触发输出、快沿、GND、通过失败），支持标准SCPI指令集和NI-VISA驱动；

- 支持10MHz的输入/输出同步接口；

- 支持一键保存屏幕图像到U盘；

- 内置1GBytes的内存；

- 支持普通打印和PictBridge标准打印机，提供打印专用键；

- 标配2套600MHz无源高阻探头和1套1.5GHz无源低阻探头，支持探头自动识别功能；

- 可设置前面板电源开关为常开，上电后直接开机；

- 可选配锂电池；

- 可选配支撑悬臂，减小工作台桌面占用。

三、射频信号源    一台

- 频率范围：9kHz ~ 1.5GHz；

- 频率分辨率：0.01 Hz；

- 相位偏移：以0.01步进调节；

- 温度稳定度：2ppm或5ppb（选件）；

- 年老化率：< 1 ppm/年或< 30 ppb/年（选件）；

- 幅度精度典型值：

100kHz ≤ f ≤ 3GHz, +13 至-60 dBm：≤ 0.9 dB，≤ 0.5 dB（典型值）；

100kHz ≤ f ≤ 3GHz, -60 至-110 dBm：≤ 1.1 dB，≤ 0.7 dB（典型值）；

- 输出功率： 指标范围（-110dBm到+13dBm），设置范围（-110dBm到+20dBm）；

- 幅度分辨率：0.01 dB；

- 最大电平扫描点数：65535；

- 相位噪声典型值： <-105dBc/Hz@20kHz,f=1GHz；

- 谐波失真：<-30dBc；

- 非谐波失真： f ≤ 1.5GHz ：<-70dBc；

- 标配AM/FM/ΦM调制，并支持内部和外部调制方式，且支持AM+FM或AM+ΦM调制；

- 选配脉冲调制（高达70dB通断比），脉冲输出，脉冲序列；

- 扫描功能支持频率/电平/电平+频率扫描，扫描方式可以选择步进和列表；

- 配备单独的LF输出波形：正弦，方波，直流；

- 提供用户自定义平坦度校正列表功能；

- 屏幕：3.5英寸（320×240）；

- 接口：LAN，USB（主/从），标准SCPI命令集；

- 标准2U高度，节省机架空间；提供机架安装套件；

- 提供恢复预设置快捷键；

- 可以设置前面板电源为常开状态；

- 重量：≤5 kg；

- 功耗：50 W。

可靠性：

数字ALC技术保证了信号更高的稳定性和可靠性；

电平切换采用电子开关无磨损；

内置反向功率保护装置并有TVS防静电保护设计；

采用模块化电路设计，模块间相互独立且连接简单，降低平均故障时间。