| 序号 | 三气培养箱技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 数量：1 |
| 2 | 工作条件：环境温度：18-34℃；工作电压：220V 50Hz |
| 3 | 温度控制模式：直接加热气套式 |
| 4 | 温度控制范围：环境温度+3~60℃ |
| 5 | 温度均一性：＜±0.2℃ |
| 6 | 温度控制精度：＜±0.1℃ |
| 7 | 温度恢复时间（开门1min后），无冲温现象：6mins |
| 8 | CO2控制系统： PID微电脑程序控制 |
| 9 | CO2含量范围：0~20%CO2, CO2含量精度：±0.1%CO2 |
| 10 | O2浓度范围：1~20.7%O2, O2控制精度：±0.1 |
| 11 | CO2传感器：红外（IR）传感器, 氧化锆材质O2传感器 |
| 12 | CO2浓度恢复时间（开门1min后），无过冲现象：4mins |
| 13 | 加湿方式：增湿盘 |
| 14 | 相对湿度：环境湿度～95%RH |
| 15 | 内腔体积：≥170L |
| 16 | 标配隔板数：4块；最大隔板数：7块 |
| 17 | 最大消耗功率：1008.9W；稳定能耗功率（37℃）：46.2W |
| 18 | 主体结构：镀锌钢板，表面为Isocide抗菌涂层 |
| 19 | 内腔结构：304#不锈钢内胆，一体式设计，大圆弧角光滑内壁 |
| 20 | 多重除/灭菌功能：腔体内部90℃高温湿热循环灭菌 |
| 21 | 腔内气流控制：ULPA超高效空气过滤器；内部空气洁净度达到ISO 5 级洁净度；进入气体经过0.2µm在线过滤器除菌 |
| 22 | 以上所有技术要求签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查 |