网络化太阳能电源模拟控制系统技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络化太阳能模拟电源 | 1 |  |
| 2 | 485通讯模块 | 14 |  |

  - 1.   网络化太阳能模拟电源

太阳能模拟电源是直流可编程电源，不仅能提供连续、纯净、稳定之直流电源，并可通过内部控制和通讯模块，实现用户与PC机对多台电源系统的本地控制盒远程控制，同时内部电子电路可快速侦测过电流、过载、过压和输出短路，并自动保护切断输出，发出报警。要求电源是采用无工频变压器结构，采用大功率进口开关电源模块，同时要求该电源也能作稳定电流源使用。

详细参数

| 功率 | PV曲线时 | 10.6KW |
| --- | --- | --- |
|  | 稳压稳流限功率 | 12Kw |
| 输出开路电压 |  | 0-1000V |
| 最大输出短路电流 |  | 0-15A |
| 稳压 | 源效应 | ＜±0.1%直流输出电压整定时 |
|  | 时漂 | ＜1%额定值 |
|  | 温漂 | ＜100ppm/度 |
|  | 负载效应 | ＜±0.3%直流输出电压整定时 |
|  | 稳压精度 | ＜±0.2%额定值 |
| 稳流 | 源效应 | ＜±0.3%直流输出电压整定时 |
|  | 时漂 | ＜1%额定值 |
|  | 温漂 | ＜0.04%额定值/度 |
|  | 负载效应 | ＜±0.5%直流输出电压整定时 |
| 效率 |  | ≥95%（50%~100%额定输出时测量） |
| 功率因数 |  | ≥0.99（50%~100%额定输出时测量） |
| 动态响应时间 |  | ＜50uS |
| 纹波 |  | ＜0.01% |
| 电流电压设定步进 |  | 1V,0.1A |
| 输出开路电压短路电流设定 |  | 智能面板设定、计算机通讯设定 |
| 显示 |  | LCD显示 |
| 显示分辨率 |  | 1V,0.1A |
| 输出方式 |  | 具有稳压、稳流输出方式和曲线输出方式可选择功能，在曲线运行方式下采用开路电压和短路电流设定方式输出，在电源输出设定范围内根据开路电压设定值自动生成最大任意功率点，根据需要自动保存所设定曲线 |
| 工作及保护方式 |  | 长期满负荷连续工作，过压保护、过流保护、超温自动切断、允许短路 |
| 环境条件 |  | 室内-10℃- +40℃ |
| 通信 |  | RS485 可通过上位机软件控制电源开关机，电源输出电压、电流设定，电压、电流、功率、故障信息反馈等 |
| 负载特性 |  | 阻性、容性(光伏逆变器)、感性负载 |
| 输入电源 |  | 3φ3W+G 380V±10% 50/60Hz |
| 体积（参考值） |  | ≤430宽*396高*620深mm |
| 重量（参考值） |  | ≤65Kg |
| 功能 |  | 提供基于Irai仿真软件直流电源的输入，输出曲线特性的数学模型及可编辑的三维模型电子档。 |

2.  485通讯模块技术规范
工程组态：Tia Portal(V12或以上版本)
安装类型：导轨式
输入电流：33mA(通过背板总线供电)
电源：0.65W
地址区输入：8个字节
接口：1个485，1个422
接口硬件：RS485（19.2kbps,1200m）,RS422（19.2kbps,1200m）
协议：集成协议，自由口（帧长度：1kb,位字节：7或8，停止位：1或2，奇偶校验：任意）
状态信息：诊断中断
绝缘：707 VDC（型式试验）
尺寸：≤35mm*147mm*127mm