附：自动化学院全自动电子式硬度测试机项目技术要求

项目名称：全自动电子式硬度测试机

数量：1套

项目内容及主要用途：全自动电子式硬度测试机用于对各种工业应用场合中的弹性体及其他软性弹性体进行硬度测量，测量结果可用于机器人设计、传感器制造、自动化生产线设计过程的材料选择与优化，为新型机器人触觉系统的研究提供基础。

- 1、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础配置 | 1套 |
| 2 | 可更换压头 | 1个 |
| 3 | 直线型音圈电机 | 3个 |

2、系统整体功能要求

全自动电子式硬度测试机能够完成对各种常见材料特别是橡胶等软性物体的硬度测量，为实验室机器人触觉系统的设计提供支撑。

- 3.详细技术指标要求

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础配置 | 基础配置包括: 1.带有水平仪定位功能的支撑装置；2.可自动识别压头类型的加载装置：可自动在凸起和凹陷样品上进行硬度测试；3.具备中文界面的高度智能化电子单元: 可快速的读取测试数值并且做其他各项功能的调整, 如测量时间, 语言更换, 测量模式等；测试数值可透过USB连结从电子单元仪传输到计算机 |
| 2 | 可更换压头 | 即插即用可更换式Shore A压头。具备自动识别功能，用户不需任何工具便可快速拆换压头，将压头正确插入后，不需任何的设定，测试便可立即开始进行。可对软橡胶、弹性体、天然橡胶制品、氯丁橡胶、 铸造树脂、聚酯、软 PVC、皮革等材料进行测量。采用DIN EN ISO 868测量标准时，样本最小测试厚度4mm；采用DIN ISO 7619, ASTM D 2240,NFT 51-174, BS903 Part. A 26测量标准时，样本最小测试厚度6mm. |
| 3 | 直线型音圈电机 | 圆柱型；峰值推力：44.48N；连续推力：15.57N，总行程：7.62mm；推力常数：4.386N/Watt^(1/2)；外径：30.48mm；长度：43.18mm |

4、保修期和售后服务要求

- 货物的免费质保期为1年，出现故障报修后，供应商技术人员24小时内达到现场进行维修。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费用。

- 在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 在质保期内因货物本身的质量问题发生故障维修后不能使用，供应商应负责免费更换。

5、安装调试要求和验收要求

- 供应商派遣技术工程师免费上门在使用单位现场进行安装调试、并交付使用。

- 供应商提供的机器视觉系统应能和实验室现有机器人进行无缝对接联调，完成机器人的定位引导功能。

- 供应商需要免费培训使用单位的使用操作人员，并协助使用单位一起调试，直到符合技术要求，使用单位才做最终验收。