二氧化碳培养箱技术要求
1、170升直热式CO2培养箱

2、灭菌功能：具有90℃高温湿热循环灭菌。

3、灭菌认证：通过HPA灭菌效果认证。

4、温度控制范围（℃）：环境温度+3~60℃，温度控制精度（℃）：<±0.1℃。

5、内腔设计为强制空气对流，8个加热单元，6面加热模式，保证温度均一性，温度均一性<±0.2℃。

6、开门1min后，37℃温度恢复时间（min）：≤6min，5%浓度时CO2恢复时间：≤4min
7、CO2控制范围：0~20％，CO2控制精度：±0.1%
8、二氧化碳检测系统采用NDIR单束双波红外式二氧化碳浓度传感器，并具有CO2浓度自校准功能，保证CO2浓度的高精确性。
9、一体式不锈钢内胆，光滑内壁，大圆弧角设计，清洁无死角。标准搁板数量：4块。
10、箱体涂层：箱体外部Isocide含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生

11、采用气流流经水盘表明设计，湿度可达到环境湿度～97%RH
12、Smartsense微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时等参数的报警及设置。

13、智能化数据和事件监测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。16M内置闪存保证运行数据的长期储存。

14、标准搁架数：4；最多搁架数：7；稳定能耗功率：80W

