色谱检测实验平台技术要求

色谱检测实验平台项目由检测设备、辅材及连接管线、通讯测试软件组成。其中，检测设备由气象色谱仪、氢气发生器、震荡仪等组成，负责对自动化光谱测试开发平台的样品进行检验校准；辅材及连接管线主要包括35瓶标准气体（按光谱开发平台要求浓度配比），自动进样管线；通讯测试软件可以实现色谱检测实验平台与自动化光谱测试开发平台的数据交互，实现数据自动校验。

主要技术指标：

1、中文显示、中文键盘输入，超大液晶蓝屏、显示内容丰富、信息量大，能对温度、流量等各种参数实时监控。

2、对各加热区实行自动监控，加热区超温后会自动切断加热电源。

3、具有断气保护功能，当载气压力低于0.1MPa时，仪器会自动报警并切断加热电源、热导桥电流。

4、具有参数储存功能，仪器关机后下次开机只需打开仪器电源总开关，仪器会自动按上次关机前的状态运行，实现了真正的“开机即用”功能，或掉电后恢复供电仪器会自动恢复到掉电前的运行状态。

5、具有故障自诊断功能，仪器对各运行参数实时检测，当系统出现异常时，微机系统会自动保护仪器。

6、气路系统采用独特的稳压流程设计，减小气体进样是压力波动对检测器的冲击，避免冲击峰对分析的影响，保证分析结果的高重现性和高准确性。

7、载气、氢气、空气均使用压力表指示，使操作者对色谱分析条件一目了然，易于操作。

8、主要及关键部件均采用进口元器件，延长了整机的使用寿命，减少了维护费用。

9、进样口、检测器、转化炉均采用模块化设计，拆装十分方便

10、电子调零技术，避免了传统电位器调零引起的机械干扰。

11、 最小检知浓度：H2≤2ppm、O2≤10ppm、N2≤20ppm、 CH4、C2H4、C2H6、C2H2≤0.1ppm、CO≤1ppm  、 CO2≤5ppm