自动化光谱测试开发平台技术要求

自动化光谱测试开发平台由在线光声光谱监测平台、自动化脱气平台、通讯软件平台组成；在线光声光谱监测平台可以通过光声光谱原理对微量气体进行检测；自动化脱气平台可以实现样气的自动取样、自动脱气、自动进样，且满足开发平台的其他技术要求；通讯软件可以实现色谱检测实验平台与自动化光谱测试开发平台的数据交互，实现数据自动校验。以上所述的所有组成部分均开放软件代码、硬件原理图、PCB图、结构图纸等，方便教学用。

主要技术指标：

光谱测试平台主要负责光谱信号原始数据向各个气体组分浓度的转换。光谱定量分析的依据是：当操作条件一致时，被测组分的质量（或浓度）与检测器给出的响应信号成正比。气体光声信号的产生：气体密闭于光声腔中,激励光源受到谐振频率ω的调制,加热过程将周期地变化。根据气体热力学定律,周期性的温度变化将产生同周期的压力信号。

1）、油气分离模块寿命：8 年以上；

2）、油气分离时间：动态顶空平衡脱气，20 分钟内完成；

3）、分析周期：最短 20 分钟，可任意设定；

4）、检测器寿命：进口，8 年以上；

5）、微水检测器寿命：进口，8 年以上；

6）、数据存储周期：10 年以上；