管式炉技术参数:

	外观:大约540×460×1000mm(L×D×H),Dia 100（内径93）×500 mm.
标配: 
石英管: 1根; 

不锈钢水冷法兰: 1 套;

炉钩:1个; 

高温手套:1付;

密封圈:8 个; 

炉塞:2个; 

水冷机:1台; 

氮化铝陶瓷片:1块; 

石英支架:1套; 

石英隔热片: 1套.

另配: 
波纹管:1支;

真空挡板阀:1台;

真空计:1台;
	功率:12 KW; 电源电压:380V;相数:三相; 触发器:移相触发,软启动; 500段程序控温, 可以储存多组程序, 使用时可以任意调出, 具有过温保护, 过流保护和断偶时电炉加热电路自动切断等功能; 控制精度:+/- 1℃; 温度范围: 0-1000℃, 最高温度1100℃, 额定温度1000℃;加热段长度300mm, 四周表面温度小于45℃; 最快升温速率:≤50/S (0-700℃), ≤15℃/S (700-1000℃); 热电偶: 紧贴在放样品下面, 热电偶插入炉管内; 真空度: 1Pa以下配机械, 5×10E-3Pa以下配分子泵; 炉膛使用材料不掉粉、材料保温性能好、反射率高、温场均衡，抗热胀冷缩能力强;

	石英管:1支; 

真空泵:1台; 

烟雾过滤器:1个; 

三通:1个; 

卡套:5个;

质量流量计: 1台（控制精度, +/-1%FS）
	需要急速冷却或换管子时, 可以打开炉膛, 双层炉壳间配有风冷系统, 能快速升降温, 炉管两端能不锈钢法兰密封，不锈钢法兰上安装有气嘴, 阀门和压力表; 管式炉采用滑竿式送料机械手, 样品支撑架安装在机械手上可实现自由移动; 管式开盖保护系统: 当炉门打开时会自动切断电源; 装了漏电空气开关,当炉体漏电或电流超过额定电流时空开会自动关闭以切断电源; 供气系统:采用质子流量计控制气体的流速; 法兰: 保证法兰的气氛性, 法兰上装有多种接头, 可接电阻真空计, 波纹管等; 开盖: 配有升降杆, 开盖时更加安全, 更加省力, 方便; 急冷：该炉具有急冷的功能, 物料需要极冷时, 可以把物料支持架滑离加热区; 带有通讯接口, 具有自动停机功能; 仪表应有华氏度（F）和摄氏度（C）可供选择, 精度为0.1级、液晶显示屏、自定义画面.


