惰性气体手套箱技术要求

1、手套箱尺寸：长×宽×高≥2700×750×900 mm，304不锈钢材质。箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。

2、箱体配有大小过渡舱，大过渡舱直径360mm，长度600mm，小过渡舱直径150mm，长度300mm。为方便运输，大、小过渡舱与箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板。

3、手套口为聚甲醛材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。

4、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。

5、真空泵：抽速≥12m3/h，真空度可达2×10-3mbar，配装油雾过滤器。

6、双气体净化柱：304不锈钢，净化材料铜触媒>5kg，分子筛>5kg，除氧能力>40 L，除水能力>5 kg，净化材料可再生，且再生过程通过PLC自动控制，自动除水除氧功能，可得气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm。

7、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座，提供不锈钢集成阀座图片。

8、水分析仪：测量范围是0～500ppm，采用P2O5传感器，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免一次污染即报废的问题。要求水分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。

9、氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，采用ZrO2传感器，避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题。要求氧分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。

10、超净过滤系统，自上而下设计。

11、加大有机溶剂吸附器，吸附柱尺寸直径238mm，高度407mm，304不锈钢材质，填充高效活性吸附材料，与主循环管道相联，能吸附大量有机气体。配有高真空蝶阀控制，吸附器可抽真空，显示真空度。能快速方便的更换吸附材料，并且不破坏箱内高纯气氛。

12、控制系统：功能包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护；单元控制采用西门子PLC触摸屏。压力控制：控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力+/-10mbar内可以自由设定，超出+/-12mbar系统自动保护。

13、显示系统：采用西门子PLC触摸屏SMART-700，显示运行状态、箱体压力、系统记录等。

14、手套箱物联网系统，基于P2P协议的VPN网络，支持局域网及广域网组建，控制界面兼容多种浏览器，可集成至多种应用中，解析多种数据协议，采集多种类型的传感器数据。可以对手套箱设备进行远程监控、诊断、故障自动报警、故障远程修复、用户在线帮助等，实现设备智能化。要求提供手套箱物联网系统证明文件。

15、手套箱通过UL认证，附证书扫描件。