磁控溅射仪维修内容及要求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 磁控溅射仪 |
| 生产厂家 | 美国Kurt J.Lesker |
| 型 号 | PRO-LINE-75 |
| 购置时间 | 2014年12月 |
| 放置地点 | 图科楼 124 |
| 故障内容及维修要求 | 1仪器真空计坏， 更换新的真空计，真空度达到1E-7。2 溅射靶位，射频靶和直流靶不启辉。排除故障，恢复射频靶和直流靶功能，实现正常镀膜。 |
| 现场检修时间 | 2019年10月15日上午9：30-11：30 |
| 联系人 | 秦飞飞  |
| 联系方式 | 15151887040 |