
生物安全柜技术要求
一、技术指标：

1.二级生物安全柜，气流模式：达到30%外排，70%循环要求。

2. 配置：配万向轮支架。
3.制造工厂通过ISO 9001：2008，ISO 14001：2004，ISO 13485:2003体系认证

4.工作区尺寸：≥长、宽、高：1220mm×560mm×650mm；

5.外形尺寸：≤长、宽、高：1350mm×810mm×1400mm。

6.控制器系统：过滤器寿命智能数字化显示，风速显示，紫外灯灭菌时间程序控制，安全状态显示功能，风速异常报警。

7.具有快速启动模式和半风速节能模式。

8.风机系统：使用直流ECM技术的高性能风机，具有阻力感应补偿功能，在过滤网阻力增加300%时仍能提供安全风速，有效延长过滤器的使用寿命。

9.风速显示：配有温度补偿功能的高精度风速传感器，实时检测下降风速和流入风速，并

在液晶屏上实时显示。

10.风速：下降气流平均流速>0.35m/s；流入气流平均流速>0.50m/s。

11.过滤器：配两块ULPA超高效过滤器，针对直径为0.12μm颗粒截留率大于99.999%，性能全面优于传统HEPA过滤器（HEPA只能过滤直径为0.3μm颗粒物）。

12.洁净等级：ISO14644.1国际标准Class 3（相当1级洁净标准）。

13.照度：>1400Lux。

14.噪音：＜56dBA

15.功率：<180W

16.操作室：1.5mm厚的304不锈钢一体成形，无接缝，大圆弧角设计，便于清洁。

17.搁手架：可拆卸设计，不锈钢材质且与操作区等宽，操作舒服。

18.可移动格栅：可捕获纸张，并可加装预过滤网，易于洁净。

19.柜体：≤5º角倾斜人体工程学设计。

20.柜体涂层：柜体外部采用含银离子抗菌涂层，可在24小时内抑制99.9%微生物在柜体表面滋生。

21.远程监控接口：配有RS232数据输出端口。

二、服务
1、供货时间：合同签订后90个工作日内完成。供货地点：南京市文苑路9号南京邮电大学仙林校区教5楼301室。

2、免费服务期：3年免费服务期，（自验收报告签字确认之日起，开始进入维护期）。免费服务期内中标人须免费提供软件升级、维护等。

3、质量保证期内设备及配件出现故障时的维修响应时间：随时保持电话沟通和交流，若需要上门服务，24小时以内，到达现场并进行维修。
4、保修期：保修期三年，自设备验收合格之日起计算。保修期后，卖方应保证长期提供零备件和优质维修服务。
1

