荧光及偏光成像系统技术要求

- 反射显微镜：反射-明场、单偏光、正交偏光、荧光、斜照明。

- 显微镜必须配备斜照明观察方式，用于观察样品表面凹痕，划痕。

- 模块化设计研究级正置荧光显微镜, 国际最先进的无限远HCS和谐光学反差增强型光学系统

- 人机工学三目专用镜筒：10倍目镜，视场指数不小于22, 屈光度校正，30°倾角观察镜筒，瞳距可调，屈光度可调。

- 物镜转盘：机械物镜转盘，6位孔位，螺纹口径M25，配置增强型荧光专用物镜5X、10X、20X、50X、100X。

- 反射高亮度LED大功率照明，4500K恒定色温，使用寿命不小于35000小时。

- 荧光照明装置：至少4位置荧光激发块转盘，12V 100W汞灯供电箱和汞灯灯室，Filter system A UV荧光滤色镜、 Filter system I3荧光滤色镜、 Filter system N2.1荧光滤色镜各一组。通过双反射灯箱接口与LED光源切换，不需要拆机。

- 机械式载物台： XY方向移动范围不低于76*50 mm，耐磨陶瓷表面。

- 彩色编码光圈辅助装置，具有颜色标记,可与物镜色环对应，保证显微镜能精确恢复到同一个工作状态.

- 调焦旋钮的扭力可调，显微镜需配备三种调焦方式，微调精度1um、中调精度4μm、粗调。物台高度限位可调整，可适应大样品。具备保护锁设计，使更换样品后无需重新调焦，实现样品与物镜双重保护。

- 同品牌原厂摄像头500万像素彩色制冷CCD，低于环境20度制冷，最大分辨率2560*1920，2/3英寸靶面，像素尺寸3.4μm*3.4μm，曝光时间1毫秒 - 600秒，最高帧数可达30fps，火线端口高速传输。