拉曼测试系统技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式拉曼光谱系统 | - 激光器 波长：532±1nm 输出功率：100mW 模态：Near TEM00 激光器固定装置:行程：60mm 驱动：精研丝杆 - 样品室 适用光谱范围：200-2500nm 接口可与Omni-λ系列单色仪匹配 - 陷波滤波器 陷波滤光片室，安装1.0”（25.4mm）陷波滤光片，并对其可进行±10°调节； - 陷波滤光片 起始波长：532nm 尺寸：25mm 厚度：3.5mm 通光孔径：≥22nm 衬底类型：石英玻璃 衬底厚度：2.0mm 5.单色仪 单入双出，其中一出为CCD接口 焦距：300mm 相对孔径：f/ 3.9 光学结构：C-T 机械扫描范围0-1200nm 分辨率：0.1nm 倒线色散：2.7nm/mm 波长准确度：±0.1nm 波长重复性(nm)：±0.1nm， 扫描步距：0.005nm 焦面尺寸：25mm(w)×14mm(h) 光轴高度：134mm 缝宽：0.01-3mm连续手动可调 缝高：14mm 光栅尺寸：68×68mm 光栅范围：350-1100nm 刻线：1200g/mm 闪耀波长：500nm 尺寸：68×68mm 6．光电倍增管 波长范围:185-900nm 峰值响应波长:400 ±30nm 阴极灵敏度 (峰值):74mA/W 打纳级增益 1.0×107 阴极光照灵敏度：250μA/Lm 阳极光照灵敏度：1500 A/Lm 阳极暗电流（典型）：3nA 阳极暗电流 (最大):50nA 光阴极材料：多碱光阴极 光敏面尺寸：8×6mm 阳极脉冲上升时间：2.2ns 电子渡越时间：22ns， 阳极与阴极间的电压：1250V 阴极与最末倍增极间的电压：250V 7.高压电源 输出电压：0-1500V连续可调 最大输出电流：0.6mA 输出电压最大漂移：±0.03%/h 输出电压指示：3位半LED显示 - 光子计数器 一路光子计数器通道，光子计数器计数速率:100 Mcps 三路模拟输入通道，信号输入范围：0~10V电压输入；AD转换精度：16 bits 一路模拟输出通道，输出范围：0-10V，DA转换精度：12 bits 触发方式，外部触发输入接口：TTL电平兼容；软件触发：接收指令启动计数 斩波模式，斩波器控制功能，提升信噪比 寿命测量功能，寿命测量范围：10μs~10s；仪器响应宽度：1μs 标准USB接口 CE认证 9.软件： 自由的串口连接 任意的波长定位 滤光片的自动选择 光谱扫描 数据采集 | 1 |