OTDR技术要求

- 主机平台FTB-1v2

  - 基本主机单插槽容量模块化主机

  - Win10系统，双核cpu

    - 8英寸（203毫米）多点触控彩色宽屏，1280 x 800 TFT，室内屏

    - 4GB内存

    - 64G硬盘

    - 接口

      - 网络接口： RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s

      - USB2.0接口（数量：2）

      - USB3.0接口

      - 3.5mm音频接口

- OTDR模块FTB-720C-Q1-EI-EUI-89

  - Port 1: 850/1300 nm, 27/29 dB (50/125 & 62.5/125 μm),FC/UP Cconnector adaptor

多模端口，850nm波长对应27dB动态范围，1300nm波长对应29dB动态范围，连接器为FC/UPC端口。

  - Port 2: SM Hardware ready and field upgradable to 1310/1550 nm

port2是指不包含单模配置，但是硬件接口已经有了，如果需要开通单模功能，未

来可以购买软件支持单模功能。

  - 软件：OTDR or iOLM

OTDR是带OTDR曲线的，iOLM是不带OTDR曲线的，如果测试光纤或者光缆，连接头很少的情况，选择OTDR

技术规格

| 波长（nm）a | 850 ± 20/1300 ± 20 |
| --- | --- |
| 动态范围 (dB) b | 27、29 |
| 事件盲区（m）c | 多模：0.5 |
| 衰减盲区（m） | 多模：2.5 d |
| PON盲区（m）e | 35 |
| 距离范围（km） | 多模：0.1至40 |
| 脉冲宽度（ns） | 多模：3至1000 |
| 注入条件f | 符合EF要求 |
| 线性度（dB/dB） | ±0.03 |
| 损耗阈值（dB） | 0.01 |
| 损耗分辨率（dB) | 0.001 |
| 采样分辨率（m） | 多模：0.04至5 |
| 采样点 | 最多256000 |
| 距离不确定度（m）g | ±（0.75 + 0.0025% x 距离 + 采样分辨率） |
| 测量时间 | 用户定义（最长：60分钟） |
| 反射准确度（dB）a | ±2 |
| 典型实时刷新率（Hz） | 4 |

备注

a. 典型值。

b. SNR = 1 时最长脉冲和三分钟平均值的典型动态范围。

c. 使用3 ns脉冲、单模时反射系数为-35 dB至-55 dB以及多模时反射系数为-45 dB至-30 dB的典型值。

d. 使用3 ns脉冲、反射系数为-35 dB的典型值。

e. 无反射FUT，无反射分光器，13 dB损耗，50 ns脉冲，典型值。

f. 符合环形通量TIA-526-14-B和IEC 61280-4-1 Ed.2.0要求，使用外接EF调节器（SPSB-EF-C-30）。

g. 不包括由于光纤折射率引起的不确定性。