光学平台技术参数

1、长*宽*台面厚（mm）≥1800*1500*200，台面高度（mm）：800±5。

2、台面材料：采用高导磁不锈钢 1Cr13 材料，抛亚光 密迪纹理处理。

3、台面粗糙度≤0.8um。

4、支撑数量：四只，表面喷汽车油漆并有连接杆。

5、固有频率：1～2Hz。

6、平台主要气动元件采用德国 FESTO 产品。

7、台面平面度≤0.05 ㎜/㎡。

8、台面螺孔及阵距：M6  （25×25）㎜。

9、振幅≤ 1.0μm。

10、充气、调平方式：自动。

11、平台配送有油空压机一台。

12、须满足配套仪器使用的需要。