
变温光电测试系统应包含：
1. 一台液氮恒温器
2. 一台温控仪
3. 一台真空泵
4. 四个探针夹具
各部分设备的具体技术参数要求如下：
一、液氮恒温器

1. 定制型液氮恒温器，主要用于变温光电测试

2. 温度范围：77 k-500 k，整个变温范围内的控温稳定性优于+/-0.1 K

3. 恒温器液氮槽容积400 mL，在最低温80 k时维持时间≥5个小时

4. 极限真空达10-4 mbar以下，真空抽口KF25

5. 恒温器上装有能4k硅二极管温度计，集成有50 W的加热器以及抽真空阀、电学接头等

6. 恒温器上端配有两个电学接头，一个8芯用于连接控温仪，另外一个20芯的用于电学测试

7. 开有4个熔融石英窗口，尾部窗框尺寸小于110 mm，透光直径40 mm，窗片距离样品距离小于35 mm，石英窗片φ50 mm，厚度≤3 mm                                                                                                  8. 装有镀金无氧铜光学样品托，可同时装4个样品，每个样品配合单独窗口做实验，每面可测17.0±0.1 mm *17.0±0.1 mm的样品，样品无需额外连线，通过特殊探针座夹具测试
9. 后期升级做更低温度（10 K）的测试

10. 恒温器能够放进手套箱，方便加注液氮，能够配合激光器做光电实验

11. 恒温器外形尺寸：底座≤85 mm *85 mm，高≤435 mm

12. 恒温器重量：≤8 kg
二、温控仪
1. 可提供PID型温度控制，输出功率50 W

2. 可用于0.1 K量级的温度测控

3. 包含四针航空接头用于温度计连接

4. 包含五针航空接头用于加热器和报警连接

5. 仪器接口包括：IEEE-488、RS-232、模拟输入、数字输入输出、报警继电器

6. LCD显示，用户可以自己设置

7. 尺寸 ≤ 320 mm * 217 mm * 102 mm（长*宽*高）

8. 温控仪质量：≤4.0 kg
三、真空泵
1. 小型真空泵，包含1.5米长的KF25波纹管、卡箍等真空配件，抽速3 L/s

2. 用于给液氮恒温器抽真空

3. 带有1个油雾过滤器

4. 整体重量≤20 kg
四、探针夹具
1. 四个探针夹具
2. 每个探针座上有5根镀金的无氧铜探针，在3 mm内可伸缩 （与样品的接触引出位置见附图）                                                                                                                                             3. 探针座可固定17.0±0.1 mm*17.0±0.1 mm的样品                                                                                                                         4. 每个探针座上预先连接有5根测试线

5. 可以快速更换样品，无需单独连接测试线

6. 探针座尺寸≤43 mm*43 mm*10 mm
附图：
样品的接触引出位置：
[image: image1.png]R RS | HHEB R A7 -#aiB - Word

®it ®F SIA @B & WE  MathType Q SiRmedia=i

] = e win O -
? oy |FREIES[ES A A -] % Al naBbCeD( AsBbcedc AABL AaBb( AaBb( AaBb( 4s85ccn. Assbcen. 4ae e
% et B I U sex X A-Y-A-BO JEY | AR aE1 wE2 WE WGE  SEE BA BEEA BR < e
= #R - ~

(2] B A B t

&

AR 10 17-17mm° «
RS (1) IeXg.
PRARSR (44): HERSE (UK |

F|I1W, £1H 454% [B syermE)
H O EXEGNFEERNNE





注：
1. 待测样片尺寸范围：(17.0±0.1)* (17.0±0.1) mm2 ，以17.0*17.0 mm2为标准进行触点说明
阳极触点（1个）：红色区域
阴极触点（4个）：黄色区域（中心对称）

