纯水超纯水一体系统技术要求
1.技术指标  
1.1系统由自来水进水，同时生产纯水和超纯水
1.2纯水产水水质
   1.2.1进水:自来水
   1.2.2离子去除率  98% 
   1.2.3微生物＜1cfu/1000ml
   1.2.4颗粒物＜1/ml
   1.2.5制水速度：8 L/h
1.3超纯水产水水质：
   1.3.1电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃
   1.3.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb
   1.3.3微生物＜1cfu/1000ml
   1.3.4颗粒物＜1/ml
   1.3.5流速：1L/min 
1.3具有定量取水功能，范围50ml-5L，50ml步进，并可设定常用定量取水体积
1.4彩色触摸显示屏（可带手套操作），中文等多语言操作系统
1.5 可监测全部耗材寿命，并具有全中文更换流程说明

1.6 内置185/254nm双波长紫外灯
1.7内置储水箱，应用抛弃型储水技术，终身无需清洗，减少维护成本，使用低溶出的生物安全性材料，符合USP87、88、661，ISO 10993标准。容积5L。水袋配有单向阀，可完全避免空气进入
1.8采用大容量纯化柱，离子交换树脂填量不少于1升。反渗透柱及超纯化柱分体设计，可单独更换

1.9配置终端过滤器，0.45+0.2um双层聚醚砜膜，过滤面积不少于150cm2，使用寿命长
1.10 配置mini USB接口

1.11 具有密码保护功能
1.12产成水符合或超过ASTM，NCCLS，ISO或 USP 的要求。
2.系统配置
2.1 主机（内置5L水箱）×1

2.2 自来水前处理装置×1

2.3 反渗透柱×1

2.4 5L抛弃型储水容器（带单向阀）×1
2.5 超纯化柱×1

2.6 终端过滤器×1
