纯水超纯水一体机技术要求:

1. 自来水作为进水生产纯水和超纯水；

2. 大尺寸彩色液晶显示屏，同时显示出水质量（电阻率、电导率、温度）和系统工作状态（耗材寿命、进水温度、水箱水位等）；

3. 可根据需要定量取水；

4. 配备185/254nm紫外灯；

5. 外配30L自动液位PE材料高纯水箱，水箱配置空气过滤器、多段位液位传感器、卫生溢流阀装置；

6. 超纯水检测仪电极常数(Cell Constant) 需≦0.01cm-1温度灵敏度为0.1˚C；

7. 可选配不同的终端过滤器；

8. 纯化柱包含反渗透膜和离子交换树脂，RO膜设计无需酸碱清洗，维护简单快速更换耗材；

9. 纯水产水水质要求：离子截流率>96%

有机物截流率>99%

微生物截流率>99%

产水量≥5L/小时

10. 超纯水产水水质要求：电阻率：18.2 Mego/cm@250C（带温度补偿）

总有机碳：<5ppb（进水小于30ppb）

颗粒物：<1/ml( 直径>0.22μm)

微生物：<0.1cfu/ml

超纯水流速：>0.5L/分钟

内毒素（热原）：＜0.001EU/ml

RNA酶：＜0.01ng/ml

DNA酶：＜4pg/μl

Bisphenol A (双酚A)：<0.005ppb

Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯)：<0.2ppb

Di-n-butyl Phtalate(DNBP)：<0.2ppb

Nonylphenol(NP)：<0.1ppb

11. 超纯水出水水质符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中【I级水】的要求，外置有专用去除有机物和去除环境激素污染物的过滤装置；

12. 超纯水产出水须达到以下有机物和环境激素污染物浓度要求，并满足超高压液相及质谱仪用水要求；

| HPLC梯度测试： 最高洗脱峰吸收： | At 210nm <0.006AU At 254nm <0.002AU（洗脱前流速1ml/min时60ml水浓度） |
| --- | --- |
| HPLC梯度测试： 最高洗脱峰吸收： | At 210nm <0.003AU At 254nm <0.001AU（无水的预浓缩） |
| 光学特性（UV光吸收）： | UV 200nm <0.05AU UV 205nm <0.01AU UV 210nm <0.01AU UA 254nm <0.005AU |
| 荧光（奎宁）： | At 254nm <1ppb At 365nm <1ppb |
| 符合LC/MS适应性要求： | No peak higher than 10ppb Reserpine at 609m/z in ESI+ |
| 蒸发残留 | <0.0001%w/w |

13. 须提供技术支持资料或彩色样本等支持文件，并提供厂家授权原件，主机质保一年。