二氧化碳培养箱技术要求
1．品名、数量及用途

1.1品名：二氧化碳培养箱

1.2数量：1台

1.3用途：用于细胞培养

2． 工作条件

2.1工作环境温度： 18-33℃；

2.2电源: 1/N/PE AC; 230V ，50 Hz/60Hz。

3．技术要求

3.1箱体：
3.1.1工作体积：150升
.1.2具有玻璃内门和可选纯铜内壁
3.1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/12块
3.2温度控制
3.2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃
3.2.2温度控制精度 （时间）：±0.1℃
3.2.3温度均一性: ±0.5℃
3.2.4温度跟踪报警：有
3.2.5温度显示：触摸屏

3.2.6 保温方式：直热式
3.3气体控制
3.3.1二氧化碳控制范围：0～20%
3.3.2二氧化碳控制精度：±0.1%
3.3.3二氧化碳跟踪报警：有

3.3.4二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器或IR红外传感器

3.3.5  用户编程上下限可跟踪报警

3.4 90度湿热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌。

3.5具有程序自检功能和自动校正功能
3.6 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度

3.7 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据。

4．配置:

4.1主机 1台

  4.2 相应配件

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务
5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点: 用户指定地点
7.交货时间:合同签订后90天内。

