# 倒置显微成像系统技术要求

- 主要技术指标

1.1  研究级倒置相差显微镜主机

1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。

1.3  聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22mm

1.5  透射光照明装置：高性能LED光源。

1.6  物镜： 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A. ≥0.13, W.D. ≥17.0mm）； 平场消色差相差物镜10X（N.A. ≥0.25, W.D. ≥10mm）；长工作距离消色差相差物镜20X（N.A. ≥0.40, W.D. ≥3.2mm）；长工作距离消色差相差物镜40X（N.A. ≥0.55, W.D. ≥2.2mm）

1.7  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X≥110mm，Y≥74mm。

1.8  目镜：10×，视场直径为≥22mm

1.9  超长工作距离聚光镜：W.D.≥72mm

1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

2、高分辨率高色彩还原显微专用数码相机

2.1有效像素：≥500万，像素尺寸≥2.2μm x 2.2μm

2.2配套成像软件，可对实时图像进行预览、一键拍摄、、自动拍照、录像等。可将单色荧光图像合并为彩色荧光图像； 可以把多色的荧光图像进行RGB单通道图像分离；对图像中的颗粒按照灰度值进行自动计数，减少人眼计数的疲劳